## Slide 1
Результаты апробации тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК» как инструмента диагностики ранних случаев ВИЧ-инфекции
Выполнил: врач-эпидемиолог
Фахурдинов И.И.

## Slide 2
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации остается крайне напряженной, что требует поиска новых, более эффективных и экономически целесообразных решений, направленных на противодействие эпидемии.

## Slide 3
Для оценки динамики инфекционного процесса при ВИЧ-инфекции необходимо знать не столько общее количество новых случаев заболевания, сколько количество вновь зараженных лиц.
Именно рост числа случаев действительно недавнего заражения свидетельствует об активности эпидемического процесса на изучаемой территории.

## Slide 4: Стандартный алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции, принятый в РФ, и доступные лабораторные технологии не позволяют объективно определить вероятный срок инфицирования ВИЧ.

## Slide 5
Изобретение иммуноферментной тест-системы для определения вероятных сроков заражения вирусом иммунодефицита человека относится к области биотехнологии и медицины. Изобретение позволяет быстро и просто определять вероятные сроки заражения ВИЧ-инфекцией.

## Slide 6: Тест ДС-ИФА ВИЧ СРОК предназначен для дополнительного исследования ВИЧ-позитивных образцов с подтвержденным положительным результатом в иммунном блоте. Возможно исследование образцов с неопределенным или негативным результатом исследования в иммунном блоте, в которых подтверждено наличие ВИЧ РНК и/или антигена р24 ВИЧ-1.

## Slide 7
контрольная группа- образцы сывороток пациентов со сроком инфицирования 9 месяцев и больше (от даты выявления в иммуноблоте), размер группы – 10000 образцов планируется,
6518 образцов исследовано;
исследуемая группа – образцы сывороток пациентов с сроком инфицирования менее 9 месяцев (от даты выявления в иммуноблоте), размер группы – 10000 образцов планируется,
2254 образца исследовано.
Объект исследования:

## Slide 8: Группы представляют общий срез популяции, т.е. включают всех пациентов, обратившихся в Cамарский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, без учета возрастного и гендерного состава, клинической стадии, приема антиретровирусных препаратов (АРТ) и т.п., (не включает детей с вертикальной передачей ВИЧ).
Критерии для анализа: возраст, пол, давность выявления заболевания, уровень СД4, вирусная нагрузка, получает или не получает антиретровирусную терапию (АРТ и ППМР), стаж АРТ, путь инфицирования.

## Slide 9: Метод
Основан на определении концентрации антител в сыворотке (плазме) крови в зависимости от интервала времени, прошедшего с момента инфицирования. Метод включает параллельное исследование нативного и разведенного образца.

## Slide 10
Основными компонентами иммуноферментной тест-системы являются:
Иммуносорбент - рекомбинантные антигены, содержащие иммунодоминантные регионы ВИЧ-1 gp160 и gp41 ВИЧ-1 группы О.
РРС – раствор для предварительного разведения исследуемых образцов сывороток (плазмы).
Конъюгат 1 – смесь рекомбинантных антигенов, аналогичных структурным белкам ВИЧ-1:
gp41 (env ВИЧ-1 и ВИЧ 1 группы О), конъюгированных с биотином.
Конъюгат 2 - стрептавидин, меченный пероксидазой хрена

## Slide 11
конъюгат 1
добавление образца в конъюгат 1
раствор для разведения образцов (РРС)
добавление образца в РРС
Индикаторная система в растворах
Время постановки реакции:
- 1 час 25 мин в термошейкере - 1 час 40 мин в термостате

## Slide 12: Интерпретация результатов тестирования:
Вероятный срок инфицирования оценивается сравнением ОП неразведенного исследуемого образца (нативного) и разведенного.
% падения ОП при разведении образца рассчитывается по формуле:
где ОПср. РРС – среднее значение ОП Раствора для разведения сывороток.
Если падение ОП > 40% – вероятный срок инфицирования до 9 месяцев (ранняя ВИЧ - 1 инфекция).
Если падение ОП ≤ 40% – вероятный срок инфицирования 9 и более месяцев (длительно текущая ВИЧ-1 инфекция (поздняя).
Для учета и обработки результатов рекомендуется использовать программу Excel.
100% -
(ОП развед.образца – ОПср. РРС)
ОП цельного образца
Х 100%

## Slide 13: По результатам тестирования образцы подразделяются на «ранние» и «поздние». «Ранние» образцы - вероятный срок инфицирования до 9 месяцев от момента заражения, «поздние» образцы - вероятный срок инфицирования 9 и более месяцев от момента заражения. Принадлежность образца к «ранним» или «поздним» оценивается по проценту падения оптической плотности (ОП) разведенного образца по отношению к неразведенному.

## Slide 14
На 1 этапе в контрольной группе (пациенты, у которых ВИЧ-инфекция выявлена более 9 месяцев назад) было обследовано 6518 чел., из них мужчин – 3100 (47,5%), женщин – 3418 (52,5%). В 6288 образцах (96,4%) был подтвержден результат «поздняя инфекция», 209 образцов (3,6%) были отнесены к «ранней инфекции».
Был проведен анализ амбулаторных карт пациентов с ответом «ранняя инфекция» в контрольной группе по полу, возрасту, давности выявления, уровню вирусной нагрузки, уровню СД4-лимфоцитов, приему антиретровирусной терапии.

## Slide 15
По результатам тестирования в исследуемой группе только у 11% пациентов, выявленных в течение последнего года (сентябрь 2015-сентябрь 2016) получен ответ «ранняя инфекция».
Существенное преобладание «поздних» случаев (89%) в группе вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц коррелирует с наблюдаемой в настоящее время стабилизацией темпов прироста ВИЧ-инфекции в Самарской области.
На 2 этапе в исследуемой группе было протестированы образцы 2254 пациентов у которых ВИЧ-инфекция была выявлена менее 9 месяцев назад. Из них мужчин – 1269 человек (47,5%), женщин – 985 человек (52,5%). По результатам тестирования в 258 случаях (11,4%) была подтверждена «ранняя инфекция).

## Slide 16: Дизайн исследования «Оценка скорости развития эпидемии ВИЧ в регионе с использованием динамики случаев ранней инфекции (инциндентности)»
Валидация теста для определения ранней инфекции
А) Определение размера группы
Б) Выбор алгоритма тестирования недавней инфекции (RITA) в соответствии с п 5.1 руководства ВОЗ
С) определение уровня возможных «ложных ранних» случаев (FRR) в соответствии с п 6 рекомендаций ВОЗ
D) анализ причин и зависимость уровня FRR от давности ART, уровня CD4, возраста, пола, вирусной нагрузки

## Slide 17
2) Определение инциндентности в исследуемой популяции (группах)
А) Определение размера исследуемой группы
B) Тестирование
С) Расчет инциндентности в популяции в целом и в отдельных группах на данный период времени (год, месяц) по п 9 рекомендаций ВОЗ
D) Анализ данных, прогноз, выделение маркерных групп
E) Разработка рекомендаций, алгоритмов применения

## Slide 18
Наличие исследования на давность заражения открывает возможность использования получаемой информации не только на популяционном, но и на индивидуальном уровне.

## Slide 19
Таким образом, мы полагаем, что лабораторная оценка доли ранних случаев инфицирования в системе эпидемиологического надзора за ВИЧ –инфекцией может быть основной для более точной оценки эффективности экономических и профилактических мероприятий, проводимых на конкретной территории.

## Slide 20: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!